uA电流测量设备开放通信协议V4

1 数据包格式

协议数据格式为十六进制，帧格式如下：

| 帧头1 | 帧头2 | 数据长度高位 | 命令编号 | 命令内容 | 校验2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xED | 0xFD | 1B | 1B | N个字节 | 0x00 |

帧头1：固定为 0xED。帧头2：固定为 0xFD。

数据长度：命令编号+命令内容+校验位。

校验2：目前固定为0x00

一个包最大目前限制在64字节

2 协议描述

协议说明（帧头、数据长度、校验码为固定，下面不另外说明，只说明命令及内容部分）

目录

1 数据包格式	1

2 协议描述	1

2.1一键启动命令	3

2.2停止测试命令	3

2.3获取设备版本	4

2.4启动命令	5

2.5设置电压	5

2.6暂停上传数据	6

2.7恢复上传数据	6

2.8设置上传速度	7

2.9电压数据解析	7

2.10电流数据解析	8

2.11使能上传电压数据，默认不上送	9

2.12 关闭上传电压数据	9

2.13设置恒流源模式（仅适用于带 恒流源 功能的产品）	10

2.1一键启动命令

| 指令ID | 0x73 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明：一键启动命令（设置电压并且启动测试） |  |  |  |
| 发送数据 | 外部主控->测试仪 |  |  |
|  | 参数 | 字节数 | 说明 |
|  | ID | 1个字节 | 0x73 |
|  | 设置电压 | 2个字节 | 21 00：0x0021=33 表示电压3.3V或0.033V |
|  | 电压精度 | 1个字节,可选 | 0：电压除以10 1：电压除以1000 |
|  | 参考命令 | ED FD 04 73 21 00 00 |  |
|  | 参考命令 | ED FD 05 73 21 00 01 00 |  |
| 回复数据 | 测试仪->外部主控 |  |  |
|  | 参数 | 字节数 | 说明 |
|  | ID | 1个字节 | 0x73 |
|  | 状态 | 1个字节 | 00表示成功、非0表示失败 |
|  | 参考命令 | ED FD 03 73 00 00 |  |

2.2停止测试命令

| 指令ID | 0x5f |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明：停止测试命令 |  |  |  |
| 发送数据 | 外部主控->测试仪 |  |  |
|  | 参数 | 字节数 | 说明 |
|  | ID | 1个字节 | 0x5f |
|  | 参考命令 | ED FD 02 5F 00 |  |
| 回复数据 | 测试仪->外部主控 |  |  |
|  | 参数 | 字节数 | 说明 |
|  | ID | 1个字节 | 0x5f |
|  | 状态 | 1个字节 | 00表示成功、非0表示失败 |
|  | 参考命令 | ED FD 03 5F 00 00 |  |

2.3获取设备版本

| 指令ID | 0x02 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明：获取设备版本 |  |  |  |
| 发送数据 | 外部主控->测试仪 |  |  |
|  | 参数 | 字节数 | 说明 |
|  | ID | 1个字节 | 0x02 |
|  | 参考命令 | ED FD 02 10 00 |  |
| 回复数据 | 测试仪->外部主控 |  |  |
|  | 参数 | 字节数 | 说明 |
|  | ID | 1个字节 | 0x11 |
|  | 版本信息 | n个字节 | 0x50 0x41 0x2D 0x45 0x4D 0x4B 0x38 0x35 0x30 0x2B 0x2D 0x43 0x4D 0x2D 0x32 0x33 0x30 0x39 0x31 0x34 0x30 0x31 0x2D 0x32 0x30 0x30 0x30 0x32 0x37 转换为字符串使用PA-EMK850+-CM-23091401-200027 |
|  | 参考命令 | 0xED 0xFD 0x1F 0x11 0x50 0x41 0x2D 0x45 0x4D 0x4B 0x38 0x35 0x30 0x2B 0x2D 0x43 0x4D 0x2D 0x32 0x33 0x30 0x39 0x31 0x34 0x30 0x31 0x2D 0x32 0x30 0x30 0x30 0x32 0x37 0x00 |  |

2.4启动命令

| 指令ID | 0x60 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明：启动命令 （在修改电压后，可以调用来启动电压） |  |  |  |
| 发送数据 | 外部主控->测试仪 |  |  |
|  | 参数 | 字节数 | 说明 |
|  | ID | 1个字节 | 0x60 |
|  | 参考命令 | ED FD 02 60 00 |  |
| 回复数据 | 测试仪->外部主控 |  |  |
|  | 参数 | 字节数 | 说明 |
|  | ID | 1个字节 | 0x60 |
|  | 状态 | 1个字节 | 00表示成功、非0表示失败 |
|  | 参考命令 | ED FD 03 60 00 00 |  |

2.5设置电压

| 指令ID | 0x61 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明：设置电压 |  |  |  |
| 发送数据 | 外部主控->测试仪 |  |  |
|  | 参数 | 字节数 | 说明 |
|  | ID | 1个字节 | 0x61 |
|  | 设置电压 | 2个字节 | 21 00：0x0021=33 表示电压3.3V或0.033V |
|  | 电压精度 | 1个字节,可选 | 0：电压除以10 1：电压除以1000 |
|  | 参考命令 | ED FD 04 61 21 00 00 |  |
|  | 参考命令 | ED FD 05 61 21 00 01 00 |  |
| 回复数据 | 测试仪->外部主控 |  |  |
|  | 参数 | 字节数 | 说明 |
|  | ID | 1个字节 | 0x61 |
|  | 状态 | 1个字节 | 00表示成功、非0表示失败 |
|  | 参考命令 | ED FD 03 61 00 00 |  |

2.6暂停上传数据

| 指令ID | 0x70 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明：暂停上传数据 |  |  |  |
| 发送数据 | 外部主控->测试仪 |  |  |
|  | 参数 | 字节数 | 说明 |
|  | ID | 1个字节 | 0x70 |
|  | 参考命令 | ED FD 02 70 00 |  |
| 回复数据 | 测试仪->外部主控 |  |  |
|  | 参数 | 字节数 | 说明 |
|  | ID | 1个字节 | 0x70 |
|  | 状态 | 1个字节 | 00表示成功、非0表示失败 |
|  | 参考命令 | ED FD 03 70 00 00 |  |

2.7恢复上传数据

| 指令ID | 0x71 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明：恢复上传数据 |  |  |  |
| 发送数据 | 外部主控->测试仪 |  |  |
|  | 参数 | 字节数 | 说明 |
|  | ID | 1个字节 | 0x71 |
|  | 参考命令 | ED FD 02 71 00 |  |
| 回复数据 | 测试仪->外部主控 |  |  |
|  | 参数 | 字节数 | 说明 |
|  | ID | 1个字节 | 0x71 |
|  | 状态 | 1个字节 | 00表示成功、非0表示失败 |
|  | 参考命令 | ED FD 03 71 00 00 |  |

2.8设置上传速度

| 指令ID | 0xF5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明：设置上传速度 |  |  |  |
| 发送数据 | 外部主控->测试仪 |  |  |
|  | 参数 | 字节数 | 说明 |
|  | ID | 1个字节 | 0xF5 |
|  | 设置电压 | 2个字节 | 64 00 （表示100，表示每秒上送100个，范围1~10000，10 27表示1万，88 13表示5000） |
|  | 参考命令 | ED FD 04 F5 64 00 00 |  |
| 回复数据 | 测试仪->外部主控 |  |  |
|  | 参数 | 字节数 | 说明 |
|  | ID | 1个字节 | 0xF5 |
|  | 状态 | 1个字节 | 00表示成功、非0表示失败 |
|  | 参考命令 | ED FD 03 F5 00 00 |  |

2.9电压数据解析

| 指令ID | 0x63 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明：上送电压数据 |  |  |  |
| 发送数据 | 测试仪->外部主控 |  |  |
|  | 参数 | 字节数 | 说明 |
|  | ID | 1个字节 | 0xF5 |

|  | 电压 | 4个字节 | 0x5B 0x01 0x00 0x00 0x0000015B=>347 根据前文的电压精度： 0:347/100=3.47 1:347/1000=0.347 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 参考命令 | 0xED 0xFD 0x06 0x63 0x5B 0x01 0x00 0x00 0x00 |  |
| 回复数据 | 测试仪->外部主控 |  |  |
|  | 参数 | 字节数 | 说明 |
|  | 无 |  |  |

2.10电流数据解析

| 指令ID | 0x62 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明：上送电流数据 |  |  |  |
| 发送数据 | 测试仪->外部主控 |  |  |
|  | 参数 | 字节数 | 说明 |
|  | ID | 1个字节 | 0x62 |
|  | 设置电压 | 4个字节 | 0x63 0xFE 0xFF 0xFF （转换得到[0xFFFFFE63]=>[-413]除以100000=[-0.00413mA]=>-4.13uA） 0xE1 0x01 0x00 0x00（转换得到[0x000001E1]=>[481]除以100000=[0.00481mA]=>-4.81uA） 注意根据数据个数可以得到报文中有几个电流数据，如这里有效数据中有8个字节除以4得到有2个电流数据 |
|  | 参考命令 | 0xED 0xFD 0x0A 0x62 0x63 0xFE 0xFF 0xFF 0xE1 0x01 0x00 0x00 0x00 |  |
| 回复数据 | 测试仪->外部主控 |  |  |
|  | 参数 | 字节数 | 说明 |
|  | 无 |  |  |

2.11使能上传电压数据，默认不上送

| 指令ID | 0xF7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明：使能上传电压数据，默认不上送 |  |  |  |
| 发送数据 | 外部主控->测试仪 |  |  |
|  | 参数 | 字节数 | 说明 |
|  | ID | 1个字节 | 0xF7 |
|  | 参考命令 | ED FD 02 F7 00 |  |
| 回复数据 | 测试仪->外部主控 |  |  |
|  | 参数 | 字节数 | 说明 |
|  | ID | 1个字节 | 0xF7 |
|  | 状态 | 1个字节 | 00表示成功、非0表示失败 |
|  | 参考命令 | ED FD 03 F7 00 00 |  |

2.12 关闭上传电压数据

| 指令ID | 0xF8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明：关闭上传电压数据 |  |  |  |
| 发送数据 | 外部主控->测试仪 |  |  |
|  | 参数 | 字节数 | 说明 |
|  | ID | 1个字节 | 0xF8 |
|  | 参考命令 | ED FD 02 F8 00 |  |
| 回复数据 | 测试仪->外部主控 |  |  |
|  | 参数 | 字节数 | 说明 |
|  | ID | 1个字节 | 0xF8 |
|  | 状态 | 1个字节 | 00表示成功、非0表示失败 |
|  | 参考命令 | ED FD 03 F8 00 00 |  |

2.13设置恒流源模式（仅适用于带 恒流源 功能的产品）

| 指令ID | 0xF9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明：设置恒流源模式，指定恒定电流值。配合一键启动命令可输出该恒定电流 |  |  |  |
| 发送数据 | 外部主控->测试仪 |  |  |
|  | 参数 | 字节数 | 说明 |
|  | 电流值 | 4字节 float | 单位mA 42480000表示50.0mA 3dcccccd表示0.1mA |
|  | 参考命令 | ed fd 06 f9 42480000 00 |  |
| 回复数据 | 测试仪->外部主控 |  |  |
|  | 参数 | 字节数 | 说明 |
|  | ID | 1个字节 | 0xF9 |
|  | 状态 | 1个字节 | 00表示成功、非0表示失败 |
|  | 参考命令 | ED FD 03 F9 00 00 |  |

2.13设置恒压源模式

| 指令ID | 0xFA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明：设置恒压源模式 |  |  |  |
| 发送数据 | 外部主控->测试仪 |  |  |
|  | 参数 | 字节数 | 说明 |
|  | 备用 | 4字节 float | 暂不使用 |
|  | 参考命令 | ed fd 06 fA 00000000 00 |  |
| 回复数据 | 测试仪->外部主控 |  |  |
|  | 参数 | 字节数 | 说明 |
|  | ID | 1个字节 | 0xFA |
|  | 状态 | 1个字节 | 00表示成功、非0表示失败 |
|  | 参考命令 | ED FD 03 FA 00 00 |  |